宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会

行政处罚决定书

宁东管罚字〔2024〕35号

宁夏利和汇通乙炔化工有限公司：

统一社会信用代码：91641200MA76EWNG6P

法定代表人：陈建学

地址：宁夏宁东镇临河工业园区A区

我委于2024年7月18日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下生态环境违法行为：

现场检查，你公司处于生产状态，生产负荷为70%，建设兰炭烘干窑2台，配套建设布袋除尘器1套，兰炭烘干排放口安装在线监测设备1套，监测因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，你公司尚未签订污染源自动监测设施第三方运营维护合同，兰炭烘干在线监测站房内无校准、校验、巡检、易耗品更换等相关记录，未按照《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）开展核查、校准、校验工作，现场你公司提供了宁夏华正检测技术有限公司出具的《检测报告 宁夏宝塔联合化工有限公司2024年自行检测（第二季度）-比对》，2024年第一季度未开展在线监测设备比对检测，在线监测设备未完成验收。

按照《宁夏回族自治区固定污染源自动监控管理办法》第二十八条第一项、第二项、第四项“排污单位有下列情形之一的，应当认定为“未保证监测设备正常运行”：（一）自动监测设备超过规定期限未验收或验收不通过的；（二）自动监测设备未按规范要求开展定期核查、定期校准、定期校验；（四）自动监测设备未按要求定期开展比对监测或比对监测结果不合格的；”规定，该公司上述行为认定为“未保证在线监测正常运行”。

以上事实，有以下主要证据证明。

1.2024年7月18日你公司提供营业执照复印件1份、授权委托书1份、陈建学、陆德刚居民身份证复印件各1份，证明你公司生产经营主体、负责人、授权委托人的身份；

2.2024年7月18日宁东能源化工基地管委会现场检查（勘察）笔录1份及照片，证明我委环境执法人员在你公司现场检查，兰炭烘干烘干窑废气排放口（DA007）在线监测站房内无校准、巡检、易耗品更换等相关记录。

3.2024年7月18日宁东能源化工基地管委会调查询问笔录1份，证明你公司被授权委托人配合我委开展调查询问工作。

4.2024年7月18日提取你公司与宁夏宝塔联合化工有限公司签订的租赁合同复印件1份，证明你公司与宁夏宝塔联合化工有限公司的关系。

5.2024年7月18日提取你公司排污许可证关于自行监测要求相关内容复印件1份，证明你公司兰炭烘干窑废气排放口（DA007）要求自行监测方式和频次。

6.2024年7月18日提取你公司《检测报告 宁夏宝塔联合化工有限公司2024年自行检测（第二季度）-比对》（宁华委检字2024（263-01）号）1份，证明你公司2024年第二季度开展了兰炭烘干废气排放口在线监测设备比对工作。

7.执法人员提供的《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）1份，证明你公司兰炭烘干窑废气排放口（DA007）在线监测设备应按照规范开展巡检、校准、比对等运维工作。

8.现场照片2份，证明你公司兰炭烘干废气排放口安装了在线监测设备，现场无运维相关记录。

9.2024年7月18日我委提供执法人员的执法证复印件2份，证明我委现场检查人员具有执法资格。

你公司上述行为违反了第二十条“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网”的规定。

我委于2024年11月28日以《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕21号）告知你公司有进行陈述、申辩和听证权，你公司自收到《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕21号）之日起5日内未向我委报送陈述、申辩材料，未提出听证申请，我委视为放弃陈述、申辩及听证权利。

以上事实，有我委《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕21号）及《送达回证》为证。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行”的规定，按照《宁夏回族自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》环境行政许可类第12项“监测设备已安装，并与环保主管部门监控设备联网，但监测设施运行不正常或者监测数据误差超过技术规定范围1倍以内的，处2万元以上6万元以下罚款”的处罚裁量标准，我委决定对你公司处以如下行政处罚：罚款叁万元整（¥ 30000.00元）。

限于接到本处罚决定书之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款，预期不缴纳罚款的，我委可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

开户银行：交通银行宁东支行

收款账户：宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政资金收入集中户（宁东镇）

收款账号：641301104018010008172

你公司如不服本处罚决定，可在收到本决定书之日起六十日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议，也可在六个月内向银川铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定书的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我委将依法申请人民法院强制执行。

联系人：徐希尧

联系电话：0951-5918619

地 址：宁东镇中心区长城路宁东企业总部大楼9楼910室

邮政编码：750411

宁东能源化工基地管理委员会

2024年12月13日